|  | MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST ÇALIŞMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | ML. TL.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 02.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Merkez laboratuvarında çalışılan tüm testlerin doğru, güvenilir ve zamanında çalışılmasını sağlamak.

2. KAPSAM : Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan testleri kapsamaktadır.

1-KALİTE KONTROL ÇALIŞMASI

1.1-Her sabah tüm cihazların reaktifleri ve solüsyonları kontrol edilir,cihazların ihtiyaç duyduğu aparat ve kitler yerleştirilerek bakım yapılır.

1.2-Kalibrasyon ve normal-anormal  kontrol serumu ile çalışılan cihazlarda serum hazırlanır cihaza yerleştirilir.

1.3-İnternal kalite kontrol çalışması başlatılır(makro eliza haftada bir).

1.4-İnternal kalite kontrolleri sorumlu laboratuar uzmanı tarafından değerlendirilir.Sonuçlar kabul edilebilir sınırlarda ise hasta örnekleri çalışmaya başlanır.Sonuçlar geçersiz olarak değerlendirilirse kalite kontrol işlemleri sonuçlar kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar tekrarlanır,sonuçlar kabul edilebilir değere ulaştığında çalışma başlatılır.

1.5-Bunun dışında üyesi olduğumuz external kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program dahilinde olan testler için external kalite kontrol serumları hasta testleri  ile birlikte çalışılır.

2.TESTLERİN ÇALIŞILMASI

2.1-Örnek laboratuara gelince  yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu,örnek miktarı,pıhtılaşma  vb. yapılır.Numune uygun değilse kabulü yapılmaz.Yatan hasta ise servisi,poliklinik hastası ise baş vurduğu poliklinik hekim aranarak bilgi verilir ve yeni numune istenir.

2.2-Kabul edilen örneklerden serum ve plazmadan çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir.Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir.Makro eliza serumları 10 000 devirde santrifüj edilir.

2.3-Santrifüj sonrası hemolizli görünen serumlar çalışılmaz.Numune reddedilir,hasta sonuç sayfasına red nedeni yazılır.Hastadan tekrar kan alınması için kan alım birimi acil veya servisler bilgilendirilir.

2.4-Numnenin cihaza verilmesi ,istenilen tetkiklerin çalışılması,sonuçların çıkması ve sisteme aktarılması aşamasına kadar olan süreçte bir aksama olmaması için çalışma takip edilir.

3.SONUÇLARIN ONAYLANMASI

3.1-Cihazlar tamamlandığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak sisteme gönderir.

3.2-Tetkik sonuçları ilgili laboratuar uzmanı tarafından otomasyon üzerinden değerlendirilir,uygun bulunan sonuçlar onaylanır,uygun olmayan sonuçlar sebebi araştırılarak(numunenin gözle değerlendirilmesi vb)yeniden çalışılır.Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları ivedilikle değerlendirilir,bekletilmeden onaylanır.Panik değer listesine ait bir test sonucu bulunursa analiz süreci gözden geçirilerek testler tekrarlanır.Tekrar sonuçları da panik değer listesinde ise testi isteyen klinisyene bilgi verilir.Test sonuçları hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır.

3.3-Test sonuçları sistemde onaylandığı zaman poliklinik,acil ve servisteki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir.Test sonuçlarının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir.